1017验收调整意见：

- 弹簧夹可以用耳架形式（眼镜形式）

- 光强是否可以调整     ☆P1

- 导入stl拖动旋转【病例管理，预览图改成stl三维】

- 图片下方动作提示词缺【测量提示图下提示文字】    P1

- 上颌切牙位图需要将颌叉放于上颌，图片每张修改（动态图片）  P1

- 检测时3D运动延迟较大【硬件检测数据误差大，数据丢弃导致动作不连贯】               P1

- report中避免出现logo 【已去掉】

- 演示时，增加关键节点箭头，鼠标移至时提供说明 【演示改成横向轴，和定位箭头】

- 演示时，多窗位不同视角的头颅显示【暂时不做】

- 轨迹时，支持多窗位，支持放大需要的视窗

- 每个功能视窗，可以在某一角落增加“？”功能说明

- 虚拟人时，测量标尺可随放大而跟随【标尺，距离同步放大缩小】

- 碰撞时，需要优化牙面上的，而非点     P2

- 菜单增加？直接跳向说明

- 虚拟人和碰撞增加色带